МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Септодор-Форте»

для дезинфекции, предстерялизационной очистки и стерилизации

(ОАО «Хэппи Дэй», Россия)

СОГЛАСОВАНО

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Септодор-Форте»

для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации

(ОАО «Хэппи Дэй», Россия)

Методические указания разработаны в научно-исследовательском институте дезинфектологии (НИИД) и Волгоградском научно-исследовательском противочумном институте (ВолгНИПЧИ) Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М., Дьяков В.В., Мальцева М.М., Панкратова Г.П., Цвирова ИМ., Белова А.С., Сукиасян А.Н.(НИИД);

Тихонов Н.Г., Андрус В.П., Железный А.В. (ВолгНИПЧИ). Методические    указания    предназначены   для   персонала    лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Настоящие методические указания разработаны взамен МУ № J1-3/453-09, утвержденных МЗ РФ 27 декабря 2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Средство «Септодор-Форте» представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета со специфическим запахом. Содержит в своем составе в качертве действующих веществ 37,5% комплекса четырех четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) (алкилдиметилбензи-ламмоний хлорид - 15,00 %, октилдецилдиметиламмоний хлорид - 11,25%, диоктилдиметиламмоний хлорид - 4,50%, дидецилдиметиламмоний хлорид -6,75%) и 12,5% глутарового альдегида (ГА), рН концентрата 5,9. Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы вместимостью 0,1 л, 0,4 л, 1 л (по согласованию с заказчиком допускаются другие виды упаковки). Срок годности концентрата в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет. Срок годности рабочих растворов составляет 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях в темном месте.

- Средство обладает антимикробной активностью в отношении гра-мотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций - чумы, холеры, туляремии, сапа, мелиоидоза, сибирской язвы), вирусов, патогенных грибов родов Кандида и Трихофитон, а также моющими и спороцидными свойствами.

- Средство «Септодор-Форте» (в виде концентрата) по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно-опасных веществ при введении в желудок и 4 классу малоопасных соединений при однократном ингаляционном воздействии паров, оказывает местно-раздражающее действие на кожу и резко выраженное - на слизистые оболочки глаз; обладает слабым сенсибилизирующим действием.

2

Рабочие растворы средства относятся к 4 классу малоопасных соединений. Рабочие растворы в концентрациях 0,025-0,05% (по препарату) не оказывают сенсибилизирующего эффекта при многократных воздействиях, растворы в концентрации 0,1-0,7% (по препарату) при многократных контактах с кожей вызывают слабое раздражение. При ингаляционном воздействии рабочих растворов в форме аэрозоля (при использовании способом орошения) наблюдается раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз. Растворы средства при использовании способами протирания, замачивания, погружения ингаляционно малоопасны, в том числе при многократном воздействии (4 класс малоопасных веществ).

1.4. Средство «Септодор-Форте» предназначено для:

- дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, лабораторной посуды, санитарного транспорта при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах, а так же для проведения генеральных уборок;

- дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, лабораторной посуды, уборочного материала при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сап, мелиоидоз) в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах;

- дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, белья, уборочного материала, посуды столовой и лабораторной при сибирской язве в инфекционных очагах;

- дезинфекции,  в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним), при ви-' русных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях в лечебно-профилактических учреждениях;

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сап, мелиоидоз, сибирская язва) в лечебно-профилактических учреждениях;

- стерилизации изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним в лечебно-профилактических учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств концентрата к питьевой воде комнатной температуры (см. таблицу 1).

Контроль приготовления и правильности хранения рабочих растворов средства «Септодор-Форте» до их использования осуществляют с помощью

полосок индикаторных «Дезиконт-СФ» производства НПФ «Винар» в соответствии с инструкцией по их применению.

2.2. При приготовлении 6% раствора, предназначенного для стерилизации изделий медицинского назначения, к воде, нагретой до температуры 55°С, добавляют концентрат средства, имеющий комнатную температуру (не ниже 20   С), и быстро перемешивают.

Таблица 1
Приготовление рабочих растворов

| Концентрация раствора(%) по | Количество ингредиентов (мл), Необходимое для приготовления Растворов средства (по препарату) |
| --- | --- |
| препарату | ДВ | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
|  | смеси ЧАС | ГА | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,025 | 0,009 | 0,003 | 0,25 | 999,75 | 2,5 | 9997,5 |
| 0,05 | 0,018 | 0,006 | 0,5 | 999,5 | 5,0 | 9995,0 |
| 0,1 | 0,037 | 0,012 | 1,0 | 999,0 | 10,0 | 9990,0 |
| 0,2 | 0,075 | 0,025 | 2,0 | 998,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,4 | 0,15 | 0,05 | 4,0 | 996,0 | 40,0 | 9960,0 |
| 0,5 | 0,18 | 0,06 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 0,7 | 0,26 | 0,09 | 7,0 ' | 993,0 | 70,0 | 9930,0 |
| 5,0 | 1,87 | 0,63 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0 |
| 6,0 | 2,25 | 0,75 | 60,0 | 940,0 | 600,0 | 9400,0 |
| 10,0 | 3,75 | 1,25 | 100,0 | 900,0 | 1000,0 | 9000,0 |

3.   ПРИМЕНЕНИЕ   РАБОЧИХ   РАСТВОРОВ   СРЕДСТВА  ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ.

3.1.	Растворы средства применяют для дезинфекции, в том числе со
вмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назна
чения из металлов, резин, стекла, пластмасс (включая жесткие и гибкие эндо
скопы, инструменты к ним; стоматологические инструменты, в том числе
вращающиеся); для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой ме
бели, аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, лабора
торной посуды, резиновых ковриков, санитарного транспорта при вирусных,
бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофи
тии) инфекциях, а также для дезинфекции, в том числе совмещенной с пред
стерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, дезинфек
ции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, са
нитарно-технического оборудования, посуды столовой и лабораторной, бе
лья, уборочного материала при особо опасных инфекциях. Дезинфекцию
проводят способами протирания, орошения, погружения.

3.2.	Дезинфекцию объектов при различных инфекциях растворами
средства «Септодор-Форте» проводят по режимам, представленным в табли-

3

4

цах 2, 3, 4, 5. Дезинфекцию санитарного транспорта проводят способом орошения по режиму обеззараживания поверхностей при соответствующей инфекции (табл. 2).

3.3. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл. 6.

Таблица 2 Режимы дезинфекции поверхностей в помещениях и санитарно-технического оборудования растворами средства «Септодор-Форте»

| Объект обеззражива- ния | Концен трация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза) | Туберкулез | Вирусные инфекции | Грибковые инфекции |  |
|  |  |  |  |  | канди-дозы | дерма-тофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,025* | 120 | - | - | - | - | Протирание |
|  | 0,05 | 60 | - | - | - | - | Протирание или орошение |
|  | 0,1 | 30 | - | - | - | - | Протирание или орошение |
|  | 0,2 | - | - | 60 | 30 | - | Протирание или орошение |
|  | 0,4 | - | 30 | - | - | 60 | Протирание- : |
|  | 0,4 | - | 60 | - | - | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 | 60 | - | _ \ |  | - | Протирание или двукратное орошение |
|  | 0,2 | - | - '. | 60 | 60 | - | Протирание или двукратное орошение |
|  | 0,4 | - | 60 | 30 | - | 60 | Протирание |
|  | 0,4 | - | 60 | - | - | 60 | Двукратное орошение |
| Резиновые коврики | 0,4 | - | - | - | - | 60 | Протирание или двукратное орошение |

Таблица 3 Режимы дезинфекции объектов при особо опасных инфекциях растворами средства «Септодор-Форте»

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чума | холера | туляремия | сап | ме-лиои- Д03 | сибирская язва |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,1 | 120 | 120 | - | - | - | - | Протирание или орошение |
|  | 0,2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | - |  |
|  | 10,0 | - | - ■ | - | - | - | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 90 | 30 | 60 | 90 | 90 | - | Протирание или орошение |
|  | 1,0 | 45 | - | 30 | 45 | 60 | - |  |
|  | 10,0 | - | - | - | ■ | - | 60 | Орошение |
| Чистая посуда | 5,0* | - | - | - | - | - | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 10,0 | - | - | - | - | - | 60 | Погружение |
| Лабораторная посуда | 0,1 | - | 30 | - | - | - | - | Погружение |
|  | 0,2 | 60 | - | 30 | 60 | 60 | - | Погружение |
|  | 10,0 | - | - | - |  | - | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 0,1 |  | ~ | 45 | -60 | 60 | - | Замачивание |
|  | 0,2 | 60 | 60 | - | - | - | - | Замачивание |
|  | 0,5- | 30 | 30 | - | - | - | - | Замачивание |
|  | 5,0* | - | - | - | - | - | 120 | Замачивание |
|  | 10,0 | - | - | - | - | - | 120 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 5,0* | - | - | - | - | - | 60 | Замачивание |
|  | 10,0 | - | - | - | - | - | 90 | Замачивание |
| Белье,загрязненное выделениями | 5,0* | - | - | - | - | - | 120 | Замачивание |
|  | 10,0 | - | - | - | - | - | 120 | Замачивание |
| Изделия медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс | 0,4 | 60 | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 | Погружение |

Примечание: * для незагрязненных поверхностей.

Примечание: * - начальная температура рабочего раствора 50  С.

5

6

Таблица 4 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «Септодор-Форте»

Таблица 5 Режимы дезинфекции лабораторной посуды растворами средства «Септодор-Форте»

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вирусные инфекции, бактериальные инфекции (кроме туберкулеза) | Туберкулез | Грибковые инфекции |  |
|  |  |  |  | канди-дозы | дермато-фитии |  |
| Изделия медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс | 0,2 | 60 | - | 60 | - | Погружение |
|  | 0,4 | 30 | 90 | 30 | 90 |  |
|  | 0,5 | 15 | 60 | - | 60 |  |
| Стоматологические инструменты (кроме шлифовальных дисков, эктракцион-ных щипцов) | 0,2 | 60 | - | 60 | - | Погружение |
|  | 0,4 | 30 | 90 | 30 | - |  |
|  | 0,5 | 15 | 30 | - | - |  |
| Шлифовальные диски, экстракционные щипцы | 0,4 | 60 | 90 | 30 | - | Погру-г жение |
| Эндоскопы | 0,2 | 60 | ч | 60 | - | Погружение |
|  | 0,4 | 30 : | 90 | 30 | - |  |
|  | 0,5 | - | 60 | - | - |  |
|  | 0,7 | 15 | - | - | - |  |

•"

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, (по пре-па-рату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вирусные инфекции | Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза)* | Туберкулез | Грибковые инфекции |  |
|  |  |  |  |  | канди-дозы | дерма- тофи- тии |  |
| Лабораторная посуда | 0,05 0,1 0,2 0,4 0,5 | 60 30 15 | 60 30 15 | 90 60 | 60 30 | 90 60 | Погружение |

Примечание: * Режимы дезинфекции при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза) используют для обеззараживания лабораторной посуды, не загрязненной кровью, сывороткой крови или другими биологическими субстратами в микробиологических лабораториях и др.

Таблица б

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок в

лечебно-профилактических учреждениях растворами средства

«Сентодор-Форте»

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату)% | Времй обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 0,2 | 60 | Протирание или орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,4 | 30 | Протирание |
|  |  | 60 | Орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | 0,2 | 60 | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,4 | 60 | Протирание или орошение |

8

- Дезинфекцию поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы), резиновых ковриков проводят способом протирания ветошью, смоченной в растворе средства, или способом орошения из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар» и др. Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Норма расхода раствора средства при протирании - 100 мл/м2 поверхности, при орошении - 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар») на одну обработку. После проведения дезинфекции способом орошения проводят влажную уборку, помещение проветривают.

- Посуду лабораторную полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции (при всех инфекциях кроме сибирской язвы) посуду промывают проточной водой с помощью щетки, ерша или губки в течение 3 минут, либо последовательным погружением в две емкости с питьевой водой по 5 минут в каждую.

- Уборочный материал (при особо опасных инфекциях) замачивают в растворе средства, по окончании дезинфекции его прополаскивают.

- В очаге сибирской язвы:

- дезинфекцию поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы) проводят способом орошения. Норма расхода раствора средства - 300 мл/кв.м. поверхности.

- посуду столовую и лабораторную полностью погружают в раствор средства (из расчета 2 литра на комплект для столовой посуды). По окончании дезинфекции посуду промывают проточной водой с помощью щетки, ерша или губки в течение 20 минут.

- белье погружают в раствор средства из расчета 5 литров раствора на 1 -кг белья. После дезинфекции белье прополаскивают не менее трех раз и стирают.

3.8.	Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе со
вмещенную с предстерилизационной 'очисткой, проводят в пластмассовых
или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся
крышкой, по режимам, указанным в таблицах 4, 7-9. Изделия погружают в
рабочий раствор средства сразу же после их применения (не допуская под
сушивания), обеспечивая удаление видимых загрязнений с поверхности с
помощью тканевых салфеток; у изделий, имеющих каналы, последние тща
тельно промывают раствором с помощью шприца или иного приспособле
ния. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Использо
ванные салфетки сбрасывают в отдельную емкость, затем утилизируют.

Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Дезинфицирующий раствор должен покрывать изделия не менее, чем на 1 см. При дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним используют технологию, изложенную в «Методических рекомендациях по очистке,   дезинфекции и

9

Таблица 8

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Септодор-Форте»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и ка-" налов изделия | 0,4 | Не менее 18 | 30* |
|  | . 0,4 | То же | 90** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают " щеткой для очистки инструментального канала; • внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; • наружную поверхность моют при по мощи тканевой (марлевой) салфетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ • каждую деталь моют при помощи ер ша или тканевой (марлевой) салфетки; • каналы промывают при помощи шприца. | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * - на этапе замачивания в рабочих растворах обеспечивается

дезинфекция эндоскопов при вирусных, бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях и кандидозах. ** - на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах.

13

Таблица 9

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами средства

«Септодор-Форте»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки / обработки на этапе, мин. |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца) | 0,4 | Не менее 18 | Не нормируется |
| Замачивание инструментов при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с ■ помощью шприца | 0,4 | Не менее 18 | 30* |
|  | 0,4 • | То же | 90** |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: • наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; • внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * - на этапе замачивания в рабочих растворах обеспечивается дезинфекция меди цинских инструментов к эндоскопам при вирусных, бактериальных (кроме ту беркулеза) инфекциях и кандидозах. ** - на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция медицинских инструментов к эндоскопам при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах.

стерилизации эндоскопов», утвержденных Минздравом СССР 17.07.90 г. № 15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02.88 г. № 28-6/3.

По окончании дезинфекции изделия ополаскивают проточной питьевой водой в течение 3 минут (изделия из металлов и стекла) или 5 минут (изделия из резин, пластмасс, в том числе эндоскопы и инструменты к эндоскопам) или путем последовательного погружения в две емкости с питьевой водой по 5 минут в каждую.

3.9.	Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной
очисткой, рабочие растворы средства можно применять многократно в течение
срока годности до появления первых признаков изменения их внешнего вида (из
менение цвета, помутнение раствора, появление налета на стенках емкостей, об
разование хлопьев или осадка и др.).

3.10.	Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем по
становки амидопириновой или азопирамовой.пробы на наличие остаточных коли
честв крови согласно методикам, изложенным соответственно в «Методических
указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения»
(№ 28-6/13 от 08.06.1982г.) и в методических указаниях «Контроль качества пред
стерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реакти
ва йзопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.1988 г.). Контролю подлежит 1% одновременно
обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При вы
явлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой
отбирались изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения
отрицательного результата.

4.      ПРИМЕНЕНИЕ      СРЕДСТВА      «СЕПТОДОР-ФОРТЕ»      ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

- Для стерилизации изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины, стекло, пластмассы) применяют 6% (по препарату) раствор средства.

- Перед стерилизацией изделий средством «Септодор-Форте» проводят их предстерилизационную очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

- Стерилизацию изделий медицинского назначения средством проводят в стерильных пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, обеспечивая тщательное заполнение им всех каналов и полостей изделий. Для лучшего заполнения каналов средством и более полного удаления из них пузырьков воздуха используют шприцы, пипетки или другие вспомогательные средства. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Стерилизуемые из-

14

15

делия должны быть свободно размещены в емкости с раствором; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Стерилизацию проводят при температуре воздуха в помещении не ниже 20°С, используя емкости, содержащие не менее 2 л раствора средства.

Режим    стерилизации    изделий     медицинского    назначения     приведен в таблице 10.

Таблица 10 Режим стерилизации изделий медицинского назначения рабочим раствором средства «Септодор-Форте»

| Стерилизуемые изделия | Начальная температура рабочего раствора, °С | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время стерили- зационной выдержки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | 50+1 | 6 | 60 |

Примечание: за время стерилизационной выдержки допускается падение температуры
раствора не ниже, чем до 35 С	'.

- При проведении стерилизации все манипуляции выполняют, соблюдая асептические условия, используя стерильные емкости для воды, воду и инструменты, а также стерильные перчатки для защиты кожи рук.

- После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из средства, удаляя его из каналов, и переносят в стерильную емкость со стерильной водой для отмыва от остатков средства.

Отмыв осуществляют путем двукратного (по 15 минут каждое) погружения изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1. Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса при каждом отмыве пропускают стерильную воду в течение 3-5 мин (не менее 20 см3), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

Емкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132°С в течение 20 минут.

- Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды, помещают в стерильную простыню, удаляют с помощью стерильного шприца или иного приспособления оставшуюся в каналах воду и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной простыней. Срок хранения простерилизованных изделий не более трех суток.

- Рабочий раствор средства для стерилизации используют однократно.

5.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

- При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

- Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- Работы со средством способом протирания при концентрации рабочих растворов до 0,05% включительно можно проводить в присутствии пациентов.

5.5.	При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные
респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз - герметичные
очки, кожи рук - резиновые перчатки.

- После обработки помещения следует проветривать.

- Емкости с растворами средства при обработке объектов способом погружения (замачивания) должны быть закрыты.

- Все работы при дезинфекции объектов в очаге сибирской язвы 5 и 10% растворами средства необходимо проводить в противочумном костюме первого типа с фильтрующим противогазом. После обработки поверхностей в помещениях при сибирской язве следует провести нейтрализацию остаточных количеств глутарового альдегида путем орошения обработанных поверхностей 5% раствором натрия пиросернистокислого или 10% раствором натрия сернистокислого из расчета 150 мл на 1 кв. м. поверхности, затем провести влажную уборку.

5.9.	Приготовление горячих (50 С) рабочих растворов и все работы со
средством при стерилизации изделий медицинского назначения следует прово
дить в отдельном хорошо проветриваемом помещении или в вытяжном шкафу, а
при отсутствии таковых использовать средства индивидуальной защиты органов
дыхания универсальными респираторами типа РУ-60М или РПГ-67 с патроном
марки А.

5.10.	Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов
в местах, недоступных детям.

6.	МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- При несоблюдении мер предосторожности при работе способом орошения могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей и глаз.

- При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

- При случайном попадании средства (концентрата) на кожу необходимо немедленно смыть средство большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

- При попадании средства (концентрата) в глаза, необходимо немедленно промыть глаза под струей воды в течение 10 минут и сразу обратиться к окулисту.

16

17

6.5. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Желудок не промывать!

7.     ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ     И    АНАЛИТИЧЕСКИЕ    МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА

7.1 По показателям качества средство «Септодор-Форте» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета | По п. 7.3 |
| Запах | Специфический | По п. 7.3 |
| Массовая доля ЧАС (суммарно), %, в пределах | . 35,5 - 39,5 | По п.7.4 |
| Массовая доля глутарового альдегида, %, в пределах | 11,0- 14,0 | По п.7.5 |

7.2.	Отбор проб

Отбор проб проводят в соответствии с ОСТ 6-15-90-1-90. Масса представительной пробы 300 г. Для контрольной лровер'ки качества препарата применяются методы анализа, указанные ниже,

7.3.	Определение внешнего" вида и запаха

Внешний вид определяют визуальным осмотром пробы в пробирке из бесцветного стекла в проходящем свете. Запах определяют органолептически.

7.4.	Определение массовой доли ЧАС (суммарно)
7.4.1. Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Бюретка 1-1-2-10-0,05 по ГОСТ 29251;

Колбы 2-100-2 по ГОСТ 1770;

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой;

Пипетки 2-1-2-1, 2-1-2-5 по ГОСТ 29227;

Цилиндры 1-25-2, 1-50-2, 1-100-2 по ГОСТ 1770;

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-07-1816-93;

Цетилпиридиний хлорид I-водный с содержанием основного вещества не менее 99% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации по действующей нормативной документации;

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75;

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76;

Кислота уксусная по ГОСТ 61;

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;

Спирт изопропиловый по ТУ 2632-015-11291058-95

Хлороформ по ГОСТ 20015;

18

Кислота серная по ГОСТ 4204;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

7.4.2.	Подготовка к анализу

7.4.2.1.	Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия
0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в

мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

7.4.2.2.	Приготовление смешанного индикатора

Раствор 1: В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым или изопропило-вым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2: 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2
в объемном соотношении 4: Г В количествах, необходимых для использования в
течении трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного
стекла не более 3 дней.	k

7.4.2.3.	Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфа
та натрия.

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г, цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см ).

К 5 см3 или 10 см3 раствора додецилсульфата прибавляют 15 см хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.4.3.	Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства «Септодор-Форте» от 0,15 до 0,3 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см' смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором «Септодора-Форте» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.4.4.	Обработка результатов

Суммарную массовую долю ЧАС (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,.00137  V  К  100

X =	х 100%

m- Vj

где 00137 -   масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C|2H25S04Na) =0,004 моль/дм3,г;

19

V -  объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации

С (Ci2H25S04Na) ш 0,004моль/дм3, см3; К -  поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (C12H25S04Na) = 0,004 моль/дм3; 100 -  коэффициент разведения; m -  масса анализируемой пробы, г;

V, -  объем раствора средства «Септодор-Форте», израсходованный на титрование, см3.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 4,0 % при доверительной вероятности 0,95.

7.5. Определение массовой доли глутарового альдегида

7.5.1.	Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251;

Колба 2-100-2 по ГОСТ 1770;

Колба Кн-1-250-29/32 но ГОСТ 25336;

Пипетка 2-1-2-1, 2-1-2-5 наГОСТ 29227;    -

Йод кристаллический по ГОСТ 4159, водный раствор концентрации C(1/2J2)=0,1 моль/дм3 готовят и-устанавливают-концентрацию по ГОСТ 25794.2 или стандарт-титр йод C(1/2J2)=0,1 моль/дм3'по ТУ 6-09-2540-87;

Натрий пиросернистокислый по ТУ 6-09-4377-78, 2% водный раствор;

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-07-1816-93.

7.5.2.	Проведение анализа

Навеску от 10 до 15 г средства разводят в мерной колбе вместимостью 100 см3 и доводят объем дистиллированной водой до метки. Берут 1 см3 этого раствора, прибавляют к нему 5 см3 раствора пиросернистокислого натрия и после взбалтывания оставляют на 5-7 минут. По истечении указанного времени прибавляют 0,045 г додецилсульфата натрия, интенсивно взбалтывают и титруют 0,1 н. раствором йода до появления устойчивой желтой окраски.

В качестве контроля параллельно проводят титрование 5 см3 использованного в анализе раствора пиросернистокислого натрия 0,1 н раствором йода в присутствии 1 см3 дистиллированной воды.

7.5.3.	Обработка результатов анализа

Массовую долю глутарового альдегида (Y) в процентах вычисляют по формуле:

0,0025- К (V    -V)-100

Y =	-	х100%,

m

где 0,0025 - масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см3 раствора йода

концентрации точно С (1 /2J2)—0,1 моль/дм3;

К - поправочный коэффициент раствора йода концентрации С (1/2J2) =

0,1 моль/дм'; VK - объем раствора йода концентрации С (1/2J2)=0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование в контрольном опыте, см ; V - объем раствора йода концентрации С (1/2J2)=0,1 моль/дм , израсходованный на титрование аликвоты анализируемой пробы, см ; 100 - коэффициент разбавления; m - масса анализируемой пробы.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, расхождения между которыми не превышают допускаемое расхождение, равное 0,6 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 6,0 % при доверительной вероятности 0,95.

20

21