ИНСТРУКЦИЯ № 4/08

«по применению средства «Септустин» ООО «Уралстинол Био», Россия

для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения и

методам контроля качества»

Москва

2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ №4/08

по применению для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

и методам контроля качества дезинфицирующего средства «Септустин»

ООО «Уралстинол Био» (Россия)

(вводится взамен Инструкции №4 от 9. 01. 2004 г.)

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Абрамова И.М., Рысина Э.М., Панкратова Г.П., Закова И.М.

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Септустин» представляет собой водно-спиртовой концентрат от светло-фиолетового цвета до синего цвета со слабым специфическим запахом, содержащий 10% алкилдиметилбензиламмония хлорида (бензалконий хлорид) в качестве действующего вещества, а также неионогенное поверхностно-активное вещество, натрий гидрокарбонат и изопропиловый спирт (10%).

Средство расфасовано в полиэтиленовые емкости по 1 л.

Срок годности средства составляет 5 лет со дня изготовления при условии хранения в закрытой упаковке производителя при температуре не выше 35°С.

Срок годности рабочих растворов - 7 суток.

1.2. Средство обладает хорошими моющими свойствами.

1.3. Средство по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных соединений при введении в желудок и к 4 классу малоопасных - при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии паров, малотоксично при парентеральном введении, обладает местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз, не оказывает сенсибилизирующего и кумулятивного действия. ПДК в рабочей зоне для бензалкониум хлорида (алкилдиметилбензиламмоний хлорид) – 1 мг/м3 (аэрозоль – 2 класс опасности). ПДК в рабочей зоне для изопропанола – 10 мг/м3. Рабочие растворы средства при повторных воздействиях на кожу вызывают слабое местно-раздражающее действие.

1.4. Средство предназначено для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) в лечебно-профилактических учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, путем разведения соответствующих количеств средства в питьевой воде (табл. 1).

Таблица 1.

Ингредиенты для приготовления рабочих растворов

| Концентрация рабочего раствора, % | Количество ингредиента (мл) для приготовления 1 л рабочего раствора |
| --- | --- |
| по препарату | по ДВ | средство | вода |
| 0,15 | 0,015 | 1,5 | 998,5 |
| 0,20 | 0,020 | 2,0 | 998,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

3.1. Рабочие растворы средства применяют для предстерилизационной очистки ручным способом изделий медицинского назначения из различных материалов (стекло, резины, пластмассы, металлы), в том числе стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

Предстерилизационную очистку указанных изделий проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

3.2. Предстерилизационную очистку осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях в соответствии с этапами и режимами, приведенными в табл. 2-4.

3.3. Изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя им с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) каналы и полости изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1см.

# 3.4. Предстерилизационную очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).

Таблица 2.

Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «Септустин»

| Этапы очистки | Режим | очистки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов: |  |  |  |
| • всех изделии, кроме щипцов стоматологических и микропипеток; | 0,15 0,2 0,2 | 50* не менее 18 50* | 15 15 10 |
| • щипцов стоматологических и микропипеток | 0,2 0,2 | не менее 18 50* | 30 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щётки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки**, каналов - с помощью шприца: |  |  |  |
| • изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; | 0,15 и 0,2 | не менее 18* | 0,5 |
| • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости. | 0,1 5 и 0,2 | не менее 18* | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы -с помощью шприца или электроотсоса) | не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | не нормируется |  | 0,5 |

Примечания: * начальная температура 50°С в процессе обработки не поддерживается; **изделия из резин моют с помощью ватно-марлевого тампона или тканевой салфетки.

Таблица 3.

Режимы предстерилизационной очистки гибких и жёстких эндоскопов раствором средства «Септустин»

| Этапы очистки | Режим | очистки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора,°С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов их рабочих частей, разрешённых к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,15 | не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором производилось замачивание: |  |  |  |
| Гибкие эндоскопы • инструментальный канал очищают щёткой для очистки инструментального канала; | 0,15 | не менее 18 | 2,0 |
| • внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса | 0,15 | не менее 18 | 3,0 |
| • наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки; | 0,15 | не менее 18 | 1,0 |
| Жесткие эндоскопы • каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; | 0,15 | не менее 18 | 2,0 |
| • каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса | 0,15 | не менее 18 | 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | не нормируется |  | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | не нормируется |  | 1,0 |

Таблица 4.

Режимы предстерилизационной очистки инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «Септустин»

| Этапы очистки | Режим | очистки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 0,2 | не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: |  |  |  |
| • наружной (внешней) поверхности - при помощи щётки или тканевой (марлевой) салфетки; | 0,2 | не менее 18 | 2,0 |
| • внутренних открытых каналов - при помощи шприца. | 0,2 | не менее 18 | 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы -с помощью шприца или электроотсоса) | не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | не нормируется |  | 1,0 |

3.5. Растворы средства, имеющие комнатную температуру (не менее 18°С), допускается использовать многократно в течение рабочей смены, если внешний вид раствора не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора, появление налета на стенках емкости, образование хлопьев или осадка и др.) раствор средства необходимо заменить. Растворы средства, имеющие начальную температуру 50°С, используют однократно.

3.6. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой проб на наличие остаточных количеств крови, фенолфталеиновой пробы – на наличие щелочных компонентов средства согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№МУ-287-113 от 30.12.98г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении остаточных количеств крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

###### 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. Следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.3. Средство следует хранить в темном, недоступном детям месте отдельно от лекарственных препаратов.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

###### ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности и при попадании средства в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия (слезотечение, гиперемия и отек слизистой оболочки глаз, эритема на коже).

5.2. При попадании средства на кожу нужно смыть его большим количеством воды с мылом.

5.3. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струёй воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии -закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать!

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯМЕРЫ

6.1. Средство «Септустин» может транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом, в соответствии с инструкциями по перевозке грузов, действующими на данных видах транспорта. Код опасности 8212 по ГОСТ 19433.

6.2. Срок годности средства – 5 лет. Хранение в упакованном виде в сухом помещении при температуре от +5 до +35 С при отсутствии прямого солнечного света.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1. Физико-химические и аналитические методы контроля предназначены только для контрольных исследований средства «Септустин» ООО «Уралстинол Био» (Россия).

В соответствии с требованиями технических условий дезинфицирующее средство «Септустин» контролируют по следующим показателям:

Внешний вид 	- прозрачная жидкость

цвет и 		- от светло-фиолетового до синего цвета

запах 		- со слабым специфическим запахом.

Массовая доля алкилдиметибензилламмония хлорида

(бензалконий хлорид), %				9,0-11,0

Массовая доля натрия гидрокарбоната, %		3,5-4,5

7.2. Внешний вид определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0.-78.

7.3. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмония хлорида проводят методом двухфазного титрования с индикатором метиленовым голубым.

Оборудование, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения

Бюретка

Цилиндры мерные

Колбы мерные

Пипетки

Метиленовый голубой

Хлороформ,«ч»

Лаурилсульфат натрия (натрия додецилсульфат), «Merck 12533»

Натрий сернокислый (сульфат натрия безводный), «ч»

Серная кислота (концентрированная), «ч»

Вода дистиллированная

Лаурилсульфат натрия, 0,004 н.

Для приготовления 0,004 н раствора лаурилсульфата натрия взвешивают (с точностью до четвертого знака) 1,15-1,16 г лаурилсульфата натрия, растворяют в воде и переносят в мерную колбу на 100 см3. Расчет нормальности раствора (N,) проводят по следующей формуле:

N=(m(X) / (Э(100)

m - масса лаурилсульфата натрия, г;

X - массовая доля лаурилсульфата натрия, %;

Э - эквивалентная масса лаурилсульфата натрия - 288,4, г/г-экв.

Индикатор метиленовый голубой.

Для приготовления раствора индикатора взвешивают 0,33 г метиленового голубого, переносят в мерную колбу емкостью-1000 см3 и растворяют в 400-500 см3 воды; прибавляют 6,6 см3 серной кислоты и 50г натрия сульфата. После растворения всех компонентов доводят объем раствора до метки дистиллированной водой.

Проведение анализа.

Анализируемый образец средства тщательно перемешивают, взвешивают (с точностью до четвертого знака) 1,2-1,5 г, переносят в мерную колбу на 100 см3 и доводят до метки водой. 10 см3 раствора вносят в колбу (или цилиндр с притертой пробкой), добавляют 15 см3 хлороформа, 25 см3 раствора метиленового голубого, закрывают пробкой и тщательно встряхивают. Титруют стандартным 0,004 н раствором лаурилсульфата натрия до достижения одинаковой интенсивности окрашивания в обоих слоях; при титровании пробу интенсивно перемешивают (встряхивают).

Обработка результатов.

Массовую долю (XL) алкилдиметилбензиламмония хлорида в процентах рассчитывают по формуле:

XL = (V1(N1(Э1) / (m1(10)

V1 - объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

m1 - масса средства в 10 см3 раствора (0,12-0,15), г;

N1 - нормальность раствора титранта (0,004 н), мг-экв/см3;

Э1 - эквивалентная молекулярная масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида (357), мг/мг-экв.

7.4. Определение массовой доли натрия гидрокарбоната проводят методом кислотно-основного титрования с индикатором метиловым оранжевым.

Оборудование, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения

Бюретка

Колбы

Цилиндры мерные

Соляная кислота 0,1 н - фиксанал

Метиловый оранжевый - 0,1% спиртовой раствор

Проведение анализа.

Анализируемый образец средства тщательно перемешивают, взвешивают (с точностью до четвертого знака) 1,0 г, переносят в колбу, добавляют 50 см3 дистиллированной воды, несколько капель индикатора метилового оранжевого и титруют раствором соляной кислоты до появления отчетливой красной окраски.

Обработка результатов.

Массовую долю (Х2) натрия карбоната в процентах рассчитывают по формуле:

X2 = (V2(N2(Э2) / (m2(10)

V2 - объем раствора соляной кислоты, израсходованной на титрование, см3;

m2 - масса средства, г;

N2 - нормальность раствора титранта (0,1 н), мг-экв/см3;

Э2 - эквивалентная молекулярная масса гидрокарбоната натрия (84,0), мг/мг-экв.

7.5. В практических условиях для экспресс - контроля концентрации приготовленных и используемых рабочих растворов дезинфицирующего средства «Септустин» может применяться  «Индикаторный набор «Септустин», разработанный и выпускаемый ООО «Уралстинол БИО», г. Екатеринбург, по  ТУ 9443-007-51821299-2008. Проведение анализа концентрации рабочего раствора осуществляют в соответствии с рекомендациями Инструкции по применению индикаторного набора для проведения экспресс - контроля концентрации рабочих растворов  дезинфицирующего средства «Септустин», которая входит в комплект набора в виде инструкции-вкладыша.