ИНСТРУКЦИЯ

По применению полосок индикаторных «ПЕТРО-тест Деланокс» экспресс - контроля концентраций действующих веществ в  дезинфицирующем средстве «Деланокс» и его 50% рабочем растворе (далее полоски индикаторные).

1. Назначение

Полоски индикаторные, выпускаемые в соответствии с ТУ 2642-071-00479095-2010, предназначены для визуального контроля концентрации действующих веществ  в  дезинфицирующем средстве «Деланокс» и его 50 % рабочем растворе при их хранении и многократном использовании.  В комплект поставки входят (штук): индикаторные полоски (20), инструкция по применению (1), элемент сравнения (1) (может быть нанесен на коробку), упаковочный пакет (1), упаковочная коробка(1).

Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

50% рабочий раствор готовят из концентрата в соответствии с «Инструкцией №15 по применению средства «Деланокс» (ЗАО «Петроспирт», Россия) для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения».

2. Применение

В мензурку или стакан наливают 1 мл (взятого пипеткой или шприцом) дезинфицирующего средства «Деланокс» или его 50 % рабочего раствора  и 100 мл (взятых  мерным цилиндром вместимостью 100 см3)  питьевой воды комнатной температуры. Полученную пробу тщательно перемешивают.  Из коробки достают индикаторную полоску и погружают её на 10-15 секунд в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и, встряхнув, удаляют избыток жидкости. Через 3 минуты сопоставляют цвета зон полоски с цветовой шкалой элемента сравнения. Приемлемым считается совпадение или более яркая окраска зон индикаторной полоски по сравнению со шкалой.

Примечания:

- Необходимо строго соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе (10-15 секунд)  и время между извлечением полоски из раствора и сопоставлением с элементом сравнения (3 минуты).

- Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете)или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественными.

- Определение концентрации проводят не менее двух раз. Результат определения считают достоверным, если он оказался одинаковым в двух определениях. При несовпадении результатов проводят повторное определение.

Внимание:

- не используйте индикаторные полоски дезинфицирующего средства «Деланокс»  для контроля других дезинфицирующих средств;

-не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;

- извлекайте из   пакета только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пакет не держите открытым;

- полоски следует использовать в течение трех месяцев после первого вскрытия пакета.

3. Меры предосторожности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности не требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы.

4.Хранение и транспортирование.

Полоски хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от плюс 50С до плюс 300С,  не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 150С.

Срок годности – 2 года с даты изготовления, указанной на упаковке.