ИНСТРУКЦИЯ № 22

по применению  дезинфицирующего средства «Цеприл»

(ЗАО «Петроспирт», Россия)

###### Москва 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ  № 22

по применению  дезинфицирующего средства «Цеприл»

(ЗАО «Петроспирт», Россия)

Инструкция разработана в ФГУН НИИ дезинфектологии  Роспотребнадзора  (НИИД) и

ЗАО «Петроспирт»

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Абрамова И.М.,

Панкратова Г.П., Дьяков В.В., Белова А.С. (НИИД);

Волкова С.В. (ЗАО «Петроспирт»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средство «Цеприл» представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета с характерным запахом, хорошо смешивающуюся с водой. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ: смесь четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) – 8,0% (алкилдиметилбензиламмония хлорид  – 3,0 %, алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид – 3,0%, дидецилдиметиламмоний хлорид – 2,0%) и полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) - 2,2%; кроме того, в состав средства входит стабилизатор и др. добавки; рН средства составляет  10,0+1,0.

Средство выпускается в полимерных емкостях вместимостью от 0,5 до 10 дм3.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года, рабочих растворов ( 14 суток при условии их хранения в закрытых емкостях.

1.2. Средство «Цеприл» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами.

1.3. Средство "Цеприл" по параметрам острой токсичности относится по ГОСТ 12.1.007-76 к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и  к 4 классу мало опасных при нанесении на кожу; по классификации К.К.Сидорова при парентеральном введении (в брюшную полость) - к 4 классу мало токсичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасны согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс опасности);   оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы при однократных воздействиях на кожу не вызывают местно-раздражающего и кожно-резорбтивного  действия; при использовании способом орошения вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ОБУВ  в воздухе рабочей зоны: для  смеси ЧАС – 1 мг/м3 (аэрозоль),

для полигексаметиленгуанидин гидрохлорида – 2 мг/м3 (аэрозоль).

1.4. Средство «Цеприл» предназначено к применению

(  в лечебно-профилактических учреждениях, акушерских стационарах, клинических, микробиологических и др. лабораториях,  инфекционных очагах для:

- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, инкубаторов (кувезов) и приспособлений к ним, санитарно-технического оборудования, мусоросборников, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, обуви из резин, пластика и других полимерных материалов, игрушек, белья, посуды столовой и лабораторной, медицинских отходов группы Б и В из текстильных (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски и пр.) и других материалов (посуда, в том числе лабораторная, изделия медицинского назначения однократного применения)    при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной  этиологии, кандидозах и дерматофитиях;

- дезинфекции на санитарном транспорте;

- генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях;

- дезинфекции изделий медицинского назначения (в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним), комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов и плевательниц    при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной  этиологии, кандидозах и дерматофитиях;

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические, кроме щипцов стоматологических и зеркал с амальгамой, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной  этиологии, кандидозах и дерматофитиях;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические, кроме щипцов стоматологических и зеркал с амальгамой, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним);

(  на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, общественные туалеты), в учреждениях культуры, отдыха, спорта (спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры, офисы и др.), учреждениях социального обеспечения, детских, пенитенциарных учреждениях, предприятиях общественного питания и торговли для профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, предметов ухода, средств личной гигиены, обуви (из резин, пластика и других полимерных материалов), инструментов (парикмахерских и косметических), отходов (изделия однократного применения: салфетки, ватные шарики, шапочки, простыни, накидки, инструменты и пр.), систем мусороудаления (мусоросборников, мусоровозов и мусороуборочного оборудования), транспорта для перевозки пищевых продуктов.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (см. табл. 1).

#### Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация раствора (%) по: | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления |
| --- | --- |
|  | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
| препарату | ЧАС | ПГМГ |  |  |
|  |  |  | средство | вода | средство | вода |
| 0,1 | 0,008 | 0,002 | 1 | 999 | 10 | 9990 |
| 0,2 | 0,016 | 0,004 | 2 | 998 | 20 | 9980 |
| 0,3 | 0,024 | 0,006 | 3 | 997 | 30 | 9970 |
| 0,5 | 0,04 | 0,01 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,08 | 0,02 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 1,5 | 0,12 | 0,03 | 15 | 985 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 0,16 | 0,04 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,24 | 0,06 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 4,0 | 0,32 | 0,08 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 0,40 | 0,10 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 7,0 | 0,56 | 0,14 | 70 | 930 | 700 | 9300 |
| 8,0 | 0,64 | 0,16 | 80 | 920 | 800 | 9200 |
| 10,0 | 0,8 | 0,22 | 100 | 900 | 1000 | 9000 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ средства

3.1. Растворы средства применяют для дезинфекции объектов, указанных в п.1.4. Средство используют способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

Дезинфекцию объектов растворами средства в ЛПУ и инфекционных очагах проводят в соответствии с режимами, указанными в  табл. 2-6, 8.

На предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, общественные туалеты), учреждений культуры, отдыха (кинотеатры, офисы и др.), учреждениях социального обеспечения, детских учреждениях, предприятиях общественного питания и торговли профилактическую дезинфекцию проводят по режимам, указанным в табл. 2.

В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах дезинфекцию объектов проводят по режимам, указанным в табл.6 (при дерматофитиях).

Генеральные уборки в лечебно-профилактических и детских учреждениях проводят по режимам, указанным в табл. 7.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов, мусоросборники  протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора 100 мл/м2 или орошают раствором средства при норме расхода 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар») или 300 мл/м2 (гидропульт).

3.3. Санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых продуктов обрабатывают растворами средства способом орошения или протирания в соответствии  с нормами расхода, указанными в п. 3.2. После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов обработанные поверхности промывают  водой  и вытирают насухо.

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) протирают  раствором средства с помощью щетки или ерша или орошают раствором средства. Норма расхода раствора средства при протирании – 150 мл/м2, при орошении – 150 (распылитель типа «Квазар») или 300 мл/м2 (гидропульт). По окончании дезинфекции оборудование промывают водой. Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения в раствор средства.

3.5. Обработку кувезов и приспособлений к нему проводят в отдельном помещении в отсутствие детей.

Поверхности кувеза и его приспособлений при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной и грибковой этиологии тщательно протирают ветошью, смоченной в 5% растворе средства при времени дезинфекционной выдержки 60 мин, при туберкулезе – протирают ветошью, смоченной в 7%  или 8,0% растворе при времени дезинфекционной выдержки соответственно 60 и 30 мин. По окончании дезинфекции поверхности кувеза дважды протирают стерильными тканевыми салфетками (пеленками), обильно смоченными в стерильной питьевой воде, после каждого промывания вытирают насухо стерильной пеленкой. После окончания обработки инкубаторы следует проветривать в течение 15 мин.

Приспособления в виде резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода полностью погружают в емкость с 8% раствором средства на 60 мин или 10% раствором – на 30 мин. По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем двукратного погружения в стерильную воду по 5 мин каждое, прокачав воду через трубки и шланги. Приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток. Технология обработки кувезов подробно изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение к приказу МЗ СССР № 440 от 20.04.83г.).

3.6. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки погружают в раствор средства или  протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой с помощью щеток или других подручных средств в течение 7 мин (после использования растворов средства в концентрации до 5% включительно) и  в течение 10 мин (после  использования растворов в концентрации от 6% и выше). Крупные игрушки обеззараживают способом орошения.

3.7. Обувь из резин и других полимерных материалов погружают в раствор  средства. По окончании дезинфекции ее промывают проточной питьевой водой с помощью щеток или  других подручных средств в течение 7 мин.

3.8. Столовую посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в раствор средства при норме расхода рабочего раствора 2 л на 1 комплект посуды. Лабораторную посуду полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щеток или других подручных средств в течение 7 мин (после использования растворов средства в концентрации до 5% включительно) и  в течение 10 мин (после  использования растворов в концентрации от 6% и выше).

3.9. Белье замачивают в растворе средства из расчета 5 л на 1кг сухого белья. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.10. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

3.11. Медицинские отходы из текстильных (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски и пр.) и других материалов (посуда, в том числе лабораторная, изделия медицинского назначения однократного применения) погружают в емкость с  раствором средства, по окончании дезинфекции утилизируют.

3.12. Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

При проведении дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделия необходимо погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, не допуская подсыхания загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

# Предстерилизационную очистку изделий, не совмещенную с дезинфекцией, проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

# Дезинфекцию и очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).

Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения ручным способом проводят по режимам, указанным в табл. 9-11.

Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения осуществляют по режимам, приведенным в табл. 12-14.

Растворы средства для предстерилизационной очистки изделий, в том числе совмещенной с их дезинфекцией, могут быть использованы многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают от остатков средства проточной питьевой водой  в течение 3 мин после обработки растворами средства в концентрации до 1,5% включительно и  в течение 10 мин после обработки 8% раствором средства с тщательным промыванием всех каналов.

Контроль качества предстерилизационной очистки на наличие остаточных количеств крови проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы и фенолфталеиновой пробы – на наличие щелочных компонентов моющего раствора согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№МУ-287-113 от 30.12.98г.).

3.13. Обработку комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры проводят в соответствии с п.3.1. Приложения 4 к Приказу МЗ СССР № 720 от 31.06.78г.  Комплектующие детали (эндотрахеальные трубки, трахеотомические канюли, ротоглоточные воздуховоды, лицевые маски) погружают в 8,0% раствор средства на 60 мин. После окончания дезинфекции их извлекают из емкости с раствором и отмывают от остатков средства последовательно в двух порциях стерильной питьевой воды  по  5 мин в каждой, затем сушат и хранят в асептических условиях.

Таблица 2 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Цеприл”

при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт, транспорт для перевозки пищевых продуктов | 0,1 0,3 0,5 | 120 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование, мусоросборники, мусороуборочное оборудование | 0,2 0,3 | 60 30 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,3 0,5 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная * | 0,3 0,5 | 60 30 | Погружение |
| Игрушки | 0,5 | 30 | Протирание, орошение или погружение |
| Предметы ухода за больными*, средства личной гигиены | 0,5 | 30 | Протирание или погружение |
| Белье незагрязненное | 0,3 0,5 | 60 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 4,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 3,0 4,0 | 120 60 | Погружение |

Примечание: * при загрязнении кровью, сывороткой и др. обеззараживание проводить по режимам, указанным в табл. 3.

Таблица 3 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Цеприл”

при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 3,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 8,0 | 60 | Погружение |
| Игрушки | 7,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными | 7,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 10,0 | 120 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 5,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное: - кровью -фекалиями | 8,0 10,0 | 120 120 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 8,0 | 120 | Погружение |

Таблица 4 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Цеприл”

при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 7,0 8,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 7,0 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 5,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 3,0 | 60 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 7,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная* | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Игрушки | 7,0 5,0 | 60 60 | Протирание или орошение Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 3,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 7,0 5,0 | 60 60 | Протирание Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 3,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 5,0 7,0 | 120 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 2,0 3,0 | 60 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 5,0 7,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 5,0 7,0 | 120 60 | Погружение |

Примечание: * при загрязнении кровью, сывороткой и др. обеззараживание проводить по режимам, указанным в табл. 3.

Таблица 5 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Цеприл” при кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 3,0 4,0 | 60 30 | Протирание Или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 4,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 2,0 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 6,0 7,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная* | 2,0 3,0 | 120 30 | Погружение |
| Игрушки | 3,0 | 60 | Протирание, орошение или погружение |
| Предметы ухода за больными*, средства личной гигиены | 3,0 | 60 | Протирание или погружение |
|  | 2,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения | 2,0 3,0 | 60 30 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 2,0 3,0 | 60 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 4,0 5,0 | 120 60 30 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 3,0 4,0 5,0 | 120 60 30 | Погружение |

Примечание: * при загрязнении кровью, сывороткой и др. обеззараживание проводить по режимам, указанным в табл. 3.

# Таблица 6 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Цеприл”

# при дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 4,0 5,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 4,0 5,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
|  | 3,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Резиновые коврики | 4,0 5,0 | 60 30 | Протирание |
|  | 3,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная* | 2,0 3,0 4,0 | 120 60 30 | Погружение |
| Игрушки | 3,0 4,0 | 60 30 | Протирание или погружение |
|  | 4,0 5,0 | 60 30 | Орошение |
| Предметы ухода за больными* | 3,0 4,0 | 60 30 | Протирание или погружение |
| Перевязочный материал, ватно- марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 5,0 | 60 | Погружение |
| Обувь из пластмасс, резин и других полимерных материалов | 3,0 4,0 | 60 30 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 3,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 4,0 5,0 | 90 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 4,0 5,0 | 90 60 | Погружение |

Примечание: * при загрязнении кровью, сывороткой и др. обеззараживание проводить по режимам, указанным в табл. 3.

# Таблица 7 - Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических  и детских учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,1 0,3 0,5 | 120 60 30 | Протирание или орошение |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,1 0,3 0,5 | 120 60 30 | Протирание или орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 7,0 8,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | * | * | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 4,0 5,0 | 60 30 | Протирание или орошение |

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 8 - Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, стоматологических отсасывающих систем   растворами средства “Цеприл” при вирусных, бактериальных (включая  туберкулез) инфекциях, кандидозах, дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия из резин, стекла, пластмасс, металлов (в том числе однократного применения), слюноотсосы, плевательницы | 8,0 | 60 | Погружение |
| Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | 8,0 | 30 | Погружение |
| Стоматологические отсасывающие системы | 8,0 | 60 | Прокачать и оставить раствор в системе |

##### Таблица  9  – Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  очисткой,

##### изделий медицинского назначения, включая   хирургические и стоматологические (исключая щипцы и зеркала  с амальгамой) инструменты,

##### (кроме эндоскопов и инструментов к ним) раствором средства «Цеприл»

| Этапы очистки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание* при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: ( имеющих замковые части, каналы или полости; ( не имеющих замковых частей, каналов или полостей | 8,0 | Не менее 18 | 60 |
|  | 8,0 | То же | 1,0 |
|  |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается      их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 10 ( Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства  «Цеприл»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к пог-ружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 8,0 | Не менее 18 | 30,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; ( внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; ( наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; ( каналы промывают при помощи шприца | 8,0 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных  (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица   11    ( Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам

раствором средства «Цеприл»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание* инструментов при полном погружении** их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 8,0 | Не менее 18 | 30,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 8,0 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | Не нормируется | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * на этапе замачивания инструментов в рабочем растворе

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях;** при погружении инструментов в раствор средства необходимо

сделать не менее 5 рабочих движений в растворе для лучшего

его проникновения в труднодоступные участки инструментов.

##### Таблица   12    – Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства  «Цеприл»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий: ( не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме зеркал с амальгамой); ( имеющих замковые части, каналы или полости (кроме щипцов стоматологических) | 1,0 | Не менее 18 | 10,0 |
|  | 1,5 |  | 15,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: ( не имеющих замковых частей, каналов или полостей; ( имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентрацией раствора, использован-ного на этапе замачивания | То же | 0,5 |
|  |  |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

##### Таблица 13  – Режимы предстерилизационной (окончательной) очистки, не

##### совмещенной дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов  раствором средства «Цеприл»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 1,5 | Не менее 18 | 10,0 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; ( внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса; ( наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки; ( каналы промывают с помощью шприца | 1,5 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Таблица   14   – Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, инструментов к эндоскопам раствором    средства «Цеприл»

| Этапы очистки | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, 0С | Время Выдержки/ Обработки на этапе, мин |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних каналов с помощью шприца | 1,5 | Не менее 18 | 10,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: ( наружной (внешней) поверхности – при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; ( внутренних открытых каналов – при помощи шприца | 1,5 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: * при погружении инструментов в раствор средства необходимо сделать не менее 5 рабочих движений в  растворе для лучшего его проникновения в

труднодоступные участки инструментов.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы со средством "Цеприл" следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.3. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

4.4. При обработке поверхностей способом орошения персоналу следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РПГ-67  или РУ-60М  с патроном марки В, глаз - герметичные очки. По окончании дезинфекции в помещении провести влажную уборку.  Обработку проводить в отсутствии пациентов.

4.5.  Средство следует хранить в оригинальной упаковке, в прохладном месте, не доступном детям, отдельно от лекарственных препаратов.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При попадании средства на кожу смыть его водой.

5.2. При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

5.3. При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4. при раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или воду). При необходимости обратиться к врачу.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.

6.1.Средство транспортируют всеми доступными видами транспорта в упаковке производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары.

6.2. Хранить средство следует в прохладном месте в закрытых емкостях, при температуре от плюс 5 до плюс 30 0С вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете,  отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3. При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки).

Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7.  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  И  АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ   КАЧЕСТВА СРЕДСТВА
По  физико - химическим  показателям  дезинфицирующее  средство  «Цеприл»  должно  соответствовать  требованиям  и  нормам,  указанным  в  таблице 15.

Таблица 15 - Физико - химические  показатели  дезинфицирующего  средства  «Цеприл»

| ; | Наименование показателя | Норма | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид, цвет и запах | Прозрачная жидкость желтого цвета с характерным запахом | По ГОСТ 14618.0-78 |
| 2 | Плотность при 20 (С, г/см3 | 0,980-1,010 | По ГОСТ 18995.1-73 |
| 3 | Показатель концентрации водородных ионов, рН | 9,0-11,0 | По «Государствен-ной фармакопее СССР» 11изд., вып.1, стр. 113 |
| 4 | Суммарная массовая доля ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида), % | 7,2-8,8 | По 7.1 |
| 5 | Массовая доля полигексаметилен-гуанидингидрохлорида, % | 1,8-2,6 | По 7.2 |

7.1 Определение  суммарной массовой доли  ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида).

Суммарную массовую  долю ЧАС определяют методом двухфазного титрования в кислой среде с индикатором метиленовым голубым.

7.1.1  Оборудование  и  реактивы.

Весы лабораторные общего назначения  второго класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка  5 - 2 - 25  по  ГОСТ 29251-91.

Цилиндры  3 - 2 - 50 по  ГОСТ  1770-74.

Колбы  мерные  2 - 2 – 100,  2 - 2 – 250, 2-2-500 и  2 - 2 - 1000  по  ГОСТ 1770-74.

Пипетки  2 - 2 - 10  по  ГОСТ 29169-91.

Пипетки  2 - 2 - 20  по  ГОСТ 29169-91.

Стаканчик  для  взвешивания  СВ-24/10  по  ГОСТ 25336-82.

Колбы  конические  КН-1-250-24/29 ТХС  по  ГОСТ 25336-82.

Натрий  лаурилсульфат  по  сертификату  производителя  (импортный).

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76

Хлороформ  по  ГОСТ 20015-88.

Вода  дистиллированная  по  ГОСТ  6709-72.

Натрий  сернокислый по ГОСТ 4166-76.

Кислота серная  по ГОСТ 14262-78

7.1.2  Подготовка  к  анализу.

7.1.2.1  Приготовление  0,005 М  раствора  натрий  лаурилсульфата.

1,442 г  высушенного  натрий  лаурилсульфата  (3 часа  при  50 (С)  взвешивают  с  точностью  до  4  знака  и  растворяют  в  100 см3  дистиллированной  воды.  Раствор  переводят  в  литровую  мерную  колбу  и  доводят  дистиллированной  водой  до  калибровочной  метки.

7.1.2.2  Приготовление  раствора индикатора.

0,33 г  индикатора метиленового голубого переносят в литровую мерную колбу и растворяют в 400-500 см3дистиллированной воды, прибавляют 6,6 см3серной кислоты и 50 г сульфата натрия, доводят дистиллированной  водой  до  калибровочной  метки.

7.1. 3 Проведение  анализа.

В  стаканчик  с  притертой  пробкой  берут  навеску  средства  массой  около  4,2-4,3 г.  Массу  анализируемой  пробы  записывают  с  точностью  до  четвертого  десятичного  знака.  Навеску  количественно  с  помощью  дистиллированной  воды   переносят  в  мерную  колбу вместимостью  250 см3  и  доводят  объем  дистиллированной  водой  до  калибровочной  метки.

в  коническую  колбу  с  притертой  пробкой  вносят  20 см3  этого  раствора, 30 см3 дистиллированной воды, 17 см3  хлороформа, 10 см3  индикаторного раствора и  проводят  титрование  0,005 М  раствором  натрия  лаурилсульфата.  После  прибавления  каждой  порции  раствора  натрия  лаурилсульфата  колбу  закрывают  притертой  пробкой  и  сильно  встряхивают.  Прибавление новой порции титранта производят только после полного расслаивания слоев. титрование  проводят  до  уравнивания цвета обоих фаз.

7.1.4  Обработка  результатов.

Суммарную массовую долю  ЧАС (Х) вычисляют по формуле:

,

где: -  0,00186 - масса суммы ЧАС (при их рецептурном соотношении: 37,5% алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 37,5% алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида и 25% дидецилдиметиламмоний хлорида) ,  соответствующая  1 см3  раствора      натрия  лаурилсульфата  концентрации  точно С (С12Н25SO4Na) =  0,005  моль/дм3,  мг;

V - объем  раствора  натрия  лаурилсульфата  концентрации точно

С (С12Н25SO4Na)    = 0,005 моль/дм3,  израсходованный  на  титрование,  см3;

Р - кратность  разведения  анализируемой  пробы (12,5);

m - масса  анализируемой  пробы, г;

За  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое  результатов  двух  параллельных  определений,  относительное расхождение  между  которыми  не  превышает  допускаемое  расхождение,  равное  0,2 масс. %.

Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результатов  анализа  ( 5 % при  доверительной  вероятности  Р=0,95.

7.2  Определение  массовой  доли полигексаметиленгуанидингидрохлорида.

Для  количественного  определения полигексаметиленгуанидингидрохлорида. применяется  двухфазное  титрование  по  Эптону. При этом  одновременно оттитровывают четвертичные аммониевые соединения и полигексаметилен-гуанидингидрохлорид. Титрование проводят  с  помощью  анионного  стандартного  раствора  (натрия  лаурилсульфата)  при  добавлении  смеси  из  катионного  красящего  вещества  (димидиум - бромид)  и  анионного  красящего  вещества  (дисульфин  голубой  VN 150).  Титрование  проводится  в  двухфазной  системе  (вода  и  хлороформ). Разница между результатами титрования со смешанным индикатором  (п.7.2) и метиленовым голубым (п.7.1) эквивалентна концентрации полигексаметиленгуанидингидрохлорида.

7.2.1  Аппаратура,  материалы,  реактивы.

Цилиндры  3 - 2 - 50  по  ГОСТ  1770-74.

Колбы  мерные  2 - 2 – 250, 2-2-500, 2 - 2 - 1000  по  ГОСТ 1770-74.

Бюретка  5 - 2 - 25  по  ГОСТ 29251-91.

Пипетки  2 - 2 - 20  по  ГОСТ 29169-91  и  2 - 2 - 5 по ГОСТ 29227-91.

Стаканчик  для  взвешивания  СВ-24/10  по  ГОСТ 25336-82.

Колбы  конические  КН-1-250-24/29 ТХС  по  ГОСТ 25336-82.

Натрий  лаурилсульфат  по  сертификату  производителя  (импортный).

Димидиум - бромид  по  сертификату  производителя  (импортный).

Дисульфин  голубой  VN 150  по  сертификату  производителя  (импортный).

Хлороформ  по  ГОСТ 20015-88.

Вода  дистиллированная  по  ГОСТ  6709-72.

Спирт  этиловый  ректификованный  по  ГОСТ Р 51652-2000

Кислота  серная  по  ГОСТ 14262-78,  концентрированная.

7.2.2  Подготовка  к  анализу.

7.2.2.1  Приготовление  0,005 М  раствора  натрий  лаурилсульфата.

Раствор готовят по 7.1.2.1

7.2.2.2  Приготовление  раствора  индикатора.

500 мг  димидиум-бромида  точно  взвешивают  на  аналитических  весах  и  растворяют  в  30 см3  горячего  10%  по  объему  раствора  этанола.  Аналогично  растворяют  250 мг  дисульфина  голубого  VN 150.  Оба  раствора  переводят  в  мерную  колбу  вместимостью       250 см3  и  доводят  объем  10 % водным  раствором  этанола  до  калибровочной  метки.

7.2.2.3  Приготовление  кислотного  индикаторного  раствора.

20 см3  раствора  индикатора  переливаются  в  мерную  колбу  вместимостью  500 см3,  в  которую  предварительно  налито  200 см3  дистиллированной  воды.  После  добавления     3 см3 серной  кислоты  дополняют  дистиллированной  водой.  Полученный  таким  образом  раствор  кислотного  индикатора  нужно  предохранять  от  света  и  перед  каждым  титрованием  его  нужно  приготавливать  свежий.

7.2.3  Проведение  анализа.

Для проведения анализа используют раствор Цеприла, приготовленный в п. 7.1.3.

в  коническую  колбу  с  притертой  пробкой  вносят  20 см3  этого  раствора,   30 см3  хлороформа  и  20 см3 свежеприготовленного  раствора  кислотного  индикатора  и  проводят  титрование  0,005 М  раствором  натрия  лаурилсульфата.  После  прибавления  каждой  порции  раствора  натрия  лаурилсульфата  колбу  закрывают  притертой  пробкой  и  сильно  встряхивают. Прибавление новой порции титранта производят только после полного расслаивания слоев.  титрование  проводят  до  окрашивания  хлороформного  слоя  в  красно-фиолетовый цвет.

7.2.4 Обработка  результатов.

Массовую долю полигексаметиленгуанидингидрохлорида (Х) вычисляют по формуле:

,

где: -  0,000885 - масса полигексаметиленгуанидингидрохлорида,  соответствующая  1 см3  раствора      натрия  лаурилсульфата  концентрации  точно С (С12Н25SO4Na) =  0,005  моль/дм3,  мг;

VСУМ - объем  раствора  натрия  лаурилсульфата  концентрации точно

С (С12Н25SO4Na)    = 0,005 моль/дм3,  израсходованный  на  титрование четвертичных аммониевых соединений и полигексаметиленгуанидингидрохлорида (п.7.2.3.),  см3;

VЧАС - объем  раствора  натрия  лаурилсульфата  концентрации точно

С (С12Н25SO4Na)    = 0,005 моль/дм3,  израсходованный  на  титрование четвертичных аммониевых соединений  с метиленовым голубым (п.7.1.3),  см3;

Р - кратность  разведения  анализируемой  пробы (12,5);

m - масса  анализируемой  пробы, г;

За  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое  результатов  двух  параллельных  определений,  абсолютное  расхождение  между  которыми  не  превышает  допускаемое  расхождение,  равное  0,3 масс. %.

Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результатов  анализа  ( 5 % при  доверительной  вероятности  Р=0,95.